# Spectrometer库接口说明文档

- spec_get_dll_ver

描述：

获取库版本号。

声明：

void	spec_get_dll_ver(char * buff, int len);

参数：

buff : 动态库版本信息缓冲区， 至少16字节， 使用前需要初始化。

len : 缓冲区大小

返回值：

无返回值。

- spec_set_usb_mode

描述：

设置当前设备与主机间的接线方式, 默认USB.

声明：

void	spec_set_usb_mode(bool usb);

参数：

usb: true-方口usb线连接,false-RS232转USB线连接

返回值：

无返回值。

- spec_enum_dev_count

描述：#仅在USB接线模式下可用#

获取设备总数。

声明：

int	spec_enum_dev_count();

参数：

无输入参数。

返回值：

返回设备数目。

- spec_enum_dev_sn

描述：#仅在USB接线模式下可用#

获取指定索引号的设备的信息。

声明：

bool	spec_enum_dev_sn(int index, char * buff, int len);

参数：

index : 输入参数，表示设备的索引号。

buff : 输出参数，用于存储设备信息，至少16字节，使用前需要初始化

len : 缓冲区大小

返回值：

表示是否成功获取到设备信息。可能值及其意义：

true: 成功获取到设备信息。

false: 未能获取到设备信息。

- spec_open

描述：

根据设备序列号或串口号连接设备，成功后返回设备ID。

声明：

int	spec_open(const char * sn);

参数：

sn : 设备序列号缓冲区, 至少16字节。

len : 缓冲区大小

返回值：

返回设备ID。小于0代表设备序列号无效。

- spec_close

描述：

根据设备ID，关闭设备。

声明：

bool	spec_close(int id);

参数：

id : 要关闭的设备的ID。

返回值：

表示是否成功关闭设备。可能值及其意义：

true: 成功关闭设备。

false: 设备ID有误，关闭设备失败。

- spec_get_is_open

描述：

根据设备ID，查看设备是否打开。

声明：

bool	spec_get_is_open(int id);

参数：

id : 要查看的设备的ID。

返回值：

表示设备是否已经打开。可能值及其意义：

true: 设备已打开。

false: 设备ID有误，或者设备未打开。

- spec_get_error

描述：

根据设备的ID，获取设备故障原因。

声明：

bool	spec_get_error(int id, char * buff, int len);

参数：

id : 设备的ID。

buff : 存储设备的故障信息，至少16字节，使用前需要初始化。

len : 缓冲区大小

返回值：

表示是否成功获取设备故障信息。可能值及其意义：

true: 成功获取设备故障信息。

false: 设备ID有误，或者设备无故障。

- spec_set_timeout

描述：#通常不需要设置#

设备读写超时设置。默认20 s上限。

声明：

bool	spec_set_timeout(int id, int ms_read, int ms_write);

参数：

id : 设备的ID。

ms_read: 读设备的时间上限。

ms_write：写设备的时间上限。

返回值：

表示是否完成设备读写超时设置。可能值及其意义：

true: 完成设备读写超时设置。

false: 设备ID有误，读写超时设置失败。

- spec_set_dev_info

描述：

设置系统信息，包括制造商、仪器型号、序列号和出厂日期和固件版本号。

声明：

bool	spec_set_dev_info (int id, spec_info info);

参数：

id : 设备的ID。

info: 设备信息的结构体。其包含的属性：

manufacturer : 制造商。

model : 型号。

sn : 序列号。

date : 出厂日期。

firmware_ver : 固件版本号

返回值：

表示是否成功设置设备的信息。可能值及其意义：

true: 成功设置设备的信息。

false: 设备ID有误，设置设备信息失败。

- spec_get_dev_info

描述：

读取系统信息，包括制造商、仪器型号、序列号和出厂日期和固件版本号。

声明：

bool	spec_get_dev_info (int id, spec_info * ptr);

参数：

id : 设备的ID。

ptr: 存储设备信息的结构体指针。

返回值：

表示是否成功读取设备的信息。可能值及其意义：

true: 成功读取设备的信息。

false: 设备ID有误，读取设备信息失败。

- spec_backup

描述：

备份单色仪所有光栅的参数。参数包括光栅台号、光栅号、零级位置、校正系数 光栅刻线数、闪耀波长、定位位置等。

声明：

bool	spec_backup (int id);

参数：

id : 单色仪的ID。

返回值：

表示是否成功备份单色仪所有光栅的参数。可能值及其意义：

true: 成功备份单色仪所有光栅的参数。

false: 设备ID有误，备份失败。

- spec_restore

描述：

恢复出厂设置。重新设置单色仪参数为出厂设置值。

声明：

bool	spec_restore (int id);

参数：

id : 单色仪的ID。

返回值：

表示是否成功重新设置单色仪参数为出厂设置值。可能值及其意义：

true: 成功设置单色仪参数为出厂设置值。

false: 设备ID有误，恢复出厂设置失败。

- spec_set_total_steps

描述：

设置光栅台转一圈的总步数。

声明：

bool	spec_set_total_steps(int id, long steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

step : 光栅台转一圈的总步数。

返回值：

表示是否成功设置光栅台转一圈的总步数。可能值及其意义：

true: 成功设置光栅台转一圈的总步数。

false: 设备ID有误，设置失败。

- spec_get_total_steps

描述：

获取光栅台转一圈的总步数。

声明：

bool	spec_get_total_steps(int id, long * steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

steps : 光栅台转一圈的总步数。

返回值：

表示是否成功获取光栅台转一圈的总步数。可能值及其意义：

true: 成功获取光栅台转一圈的总步数。

false: 设备ID有误，设置失败。

- spec_set_io_output

描述：

设置IO输出值。

声明：

bool	spec_set_io_output (int id, short val);

参数：

id : 单色仪的ID。

val : 设置的单色仪的IO输出。

返回值：

表示是否成功设置单色仪的输出端口号。可能值及其意义：

true: 成功设置单色仪的输出端口号。

false: 设置失败。

- spec_get_io_output

描述：

读取IO输出值。

声明：

bool	spec_get_io_output (int id, short * val);

参数：

id : 单色仪的ID。

val : 读取的单色仪的IO输出。

返回值：

表示是否成功读取单色仪的输出端口号。可能值及其意义：

true: 成功读取单色仪的输出端口号。

false: 设备ID有误，读取失败。

- spec_set_turret

描述：

设置目前安装的塔台号。

声明：

bool	spec_set_turret (int id, int num);

参数：

id : 单色仪的ID。

num : 塔台号, 范围为1~3。

返回值：

表示是否成功设置目前安装的塔台号。可能值及其意义：

true: 成功设置目前安装的光栅台号。

false: 设备ID有误或光栅台号超出范围，设置失败。

- spec_get_turret

描述：

读取目前安装的塔台号。

声明：

bool	spec_get_turret (int id, int * num);

参数：

id : 单色仪的ID。

num : 塔台号。

返回值：

表示是否成功读取目前安装的塔台号。可能值及其意义：

true: 成功读取目前安装的光栅台号。

false: 读取失败。

- spec_set_zero_pos

描述：

设置光栅零级位置参数,第三个参数仅在Omni300S和HiperS系列谱仪上有效。

声明：

bool	spec_set_zero_pos (int id, int grating, int mirror, long step);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 设置的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

mirror : 0-直入直出,1-直入侧出,2-侧入直出,3-侧入侧出。

step : 目标光栅的零级位置，范围为 0~光栅总步数。

返回值：

表示是否成功设置光栅零级位置参数。可能值及其意义：

true: 成功设置光栅零级位置参数。

false: 设置失败。

- spec_get_zero_pos

描述：

读取光栅零级位置参数,第三个参数仅在Omni300S和HiperS系列谱仪上有效。

声明：

bool	spec_get_zero_pos (int id, int grating, int mirror, long * step);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 读取光栅号，范围为1~仪器光栅数。

mirror : 0-直入直出,1-直入侧出,2-侧入直出,3-侧入侧出

step : 目标光栅的零级位置，范围为 0~光栅总步数。

返回值：

表示是否成功读取光栅零级位置参数。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅零级位置参数。

false: 读取失败。

- spec_set_adjustment

描述：

设置光栅校正系数参数。

声明：

bool	spec_set_adjustment(int id, int grating, float val);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 设置的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

val : 设置的光栅校正系数参数。

返回值：

表示是否成功设置光栅校正系数参数。可能值及其意义：

true: 成功设置光栅校正系数参数。

false: 设置失败。

- spec_get_adjustment

描述：

读取光栅校正系数参数。

声明：

bool	spec_get_adjustment(int id, int grating, float * val);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 读取的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

val : 读取的光栅校正系数参数。

返回值：

表示是否成功读取光栅校正系数参数。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅校正系数参数。

false: 读取失败。

- spec_get_max_wavelength

描述：

读取光栅的最大扫描范围。

声明：

bool	spec_get_max_wavelength(int id, int grating, float * val);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 读取的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

val : 读取光栅的最大扫描范围。

返回值：

表示是否成功读取光栅的最大扫描范围。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅的最大扫描范围。

false: 读取失败。

- spec_adjusting

描述：

计算光栅校正系数。

声明：

bool	spec_adjusting(int id, int grating, float wave_set, float wave_real, float * result);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 读取的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

wave_set : 特征峰的理论波长值。

wave_real : 特征峰的实测波长值。

result : 光栅校正系数。

返回值：

表示是否成功计算光栅的校正系数。可能值及其意义：

true: 成功计算光栅的校正系数。

false: 计算失败。

- spec_set_grating_info

描述：

设置光栅刻线数及闪耀波长。

声明：

bool	spec_set_grating_info(int id, int grating, int groove, long blaze);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating :光栅号，范围为1~仪器光栅数。

groove : 设置的刻线数。

blaze : 设置的闪耀波长。

返回值：

表示是否成功设置光栅刻线数及闪耀波长。可能值及其意义：

true: 成功设置光栅刻线数及闪耀波长。

false: 设置失败。

- spec_get_grating_info

描述：

读取光栅刻线数及闪耀波长。

声明：

bool	spec_get_grating_info(int id, int grating, int * groove, long * blaze);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating :光栅号，范围为1~仪器光栅数。

groove : 读取的刻线数。

blaze : 读取的闪耀波长。

返回值：

表示是否成功读取光栅刻线数及闪耀波长。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅刻线数及闪耀波长。

false: 读取失败。

- spec_set_init_grating

描述：

设置开机初始化时光栅位置。

声明：

bool	spec_set_init_grating(int id, int grating);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为0~3，0-上次关机时位置，1-3为光栅号。

返回值：

表示是否成功设置开机初始化时光栅位置。可能值及其意义：

true: 成功设置开机初始化时光栅位置。

false: 设置失败。

- spec_get_init_grating

描述：

读取开机初始化时光栅位置。

声明：

bool	spec_get_init_grating(int id, int * grating);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为0~3。

返回值：

表示是否成功读取开机初始化时光栅位置。可能值及其意义：

true: 成功读取开机初始化时光栅位置。

false: 读取失败。

- spec_set_init_wave

描述：

设置切换光栅时，光栅的定位位置

声明：

bool	spec_set_init_wave(int id, int grating, float wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为1~仪器光栅数。

wave : 光栅的位置。单位为nm。

返回值：

表示是否成功设置切换光栅时，光栅的定位位置。可能值及其意义：

true: 成功设置切换光栅时光栅的定位位置。

false: 设置失败。

- spec_get_init_wave

描述：

读取切换光栅时，光栅的定位位置

声明：

bool	spec_get_init_wave(int id, int grating, float * wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为1~仪器光栅数。

wave : 光栅的位置。单位为nm。

返回值：

表示是否成功读取切换光栅时，光栅的定位位置。可能值及其意义：

true: 成功读取切换光栅时光栅的定位位置。

false: 设置失败。

- spec_set_dispersion

描述：

设置单色仪倒线色散参数。

声明：

bool	spec_set_dispersion(int id, float val);

参数：

id : 单色仪的ID。

val : 单色仪倒线色散参数，单位为nm/mm。

返回值：

表示是否成功设置单色仪倒线色散参数。可能值及其意义：

true: 成功设置单色仪倒线色散参数。

false: 设置失败。

- spec_get_dispersion

描述：

读取单色仪倒线色散参数。

声明：

bool	spec_get_dispersion(int id, float * val);

参数：

id : 单色仪的ID。

val : 单色仪倒线色散参数，单位为nm/mm。

返回值：

表示是否成功读取单色仪倒线色散参数。可能值及其意义：

true: 成功读取单色仪倒线色散参数。

false: 读取失败。

- spec_set_grating_home

描述：

设置单色仪重新定位。

声明：

bool	spec_set_grating_home(int id);

参数：

id : 单色仪的ID。

返回值：

表示是否成功设置单色仪重新定位。可能值及其意义：

true: 成功设置单色仪重新定位。

false: 设置失败。

- spec_get_grating_count

描述：

读取当前塔台光栅总数.

声明：

      - bool	spec_get_grating_count(int id, short * count);

参数：

      - id : 设备 ID .

      - count : 指向光栅总数的指针.

返回值：

      - true: 成功.

      - false: 失败.

- spec_set_grating

描述：

切换单色仪的光栅。

声明：

bool	spec_set_grating(int id, int grating);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为1~仪器光栅数。

返回值：

表示是否成功切换单色仪的光栅。可能值及其意义：

true: 成功切换单色仪的光栅。

false: 切换失败。

- spec_get_grating

描述：

读取单色仪的光栅。

声明：

bool	spec_get_grating(int id, int * grating);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 光栅号，范围为1~仪器光栅数。

返回值：

表示是否成功读取单色仪的光栅。可能值及其意义：

true: 成功读取单色仪的光栅。

false: 切换失败。

- spec_move_wave

描述：

将单色仪相对当前位置移动指定波长。

声明：

bool	spec_move_wave(int id, float wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

wave : 移动的波长数。单位为nm。

返回值：

表示是否成功将单色仪相对当前位置移动指定波长。可能值及其意义：

true: 成功将单色仪相对当前位置进行移动指定波长。

false: 或者要移动到的目标位置超出范围，移动失败。

- spec_move_to_wave

描述：

将单色仪移动到指定波长。

声明：

bool	spec_move_to_wave(int id, float wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

wave : 目标波长。单位为nm。

返回值：

表示是否成功将单色仪移动到指定波长。可能值及其意义：

true: 成功将单色仪移动到指定波长。

false: 或者目标波长超出范围，移动失败。

- spec_get_curr_steps

描述：

读取光栅目前的电机步数。

声明：

bool	spec_get_curr_steps(int id, float * steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

steps : 光栅电机步数。

返回值：

表示是否成功读取光栅目前的电机步数。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅目前的电机步数。

false: 读取失败。

- spec_move_steps

描述：

将光栅电机相对当前位置移动指定步数。

声明：

bool	spec_move_steps(int id, float steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

steps : 电机移动的步数。

返回值：

表示是否成功将光栅电机相对当前位置移动指定步数。可能值及其意义：

true: 成功将光栅电机相对当前位置移动指定步数。

false: 移动光栅电机失败。

- spec_move_to_steps

描述：

将光栅电机移动到指定步数。

声明：

bool	spec_move_to_steps (int id, float steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

steps : 电机步数。

返回值：

表示是否成功将光栅电机移动到指定步数。可能值及其意义：

true: 成功将光栅电机移动到指定步数。

false: 移动光栅电机失败。

- spec_get_curr_wave

描述：

读取单色仪当前位置。

声明：

bool	spec_get_curr_wave(int id, float * wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

wave : 单色仪当前的位置。单位为nm。

返回值：

表示是否成功读取单色仪当前位置。可能值及其意义：

true: 成功读取单色仪当前位置。

false: 读取失败。

- spec_set_move_speed

描述：#不建议修改, 影响准确性#

设置单色仪移动速度。

声明：

bool	spec_set_move_speed(int id, int grating, int speed);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 单色仪的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

speed : 移动速度。

返回值：

表示是否成功设置单色仪移动速度。可能值及其意义：

true: 成功设置单色仪移动速度。

false: 设置失败。

- spec_get_move_speed

描述：

读取单色仪移动速度。

声明：

bool	spec_get_move_speed(int id, int grating, int * speed);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 单色仪的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

speed : 移动速度。

返回值：

表示是否成功读取单色仪移动速度。可能值及其意义：

true: 成功读取单色仪移动速度。

false: 读取失败。

- spec_set_filter_status

描述：

设置是否根据波长自动选择滤光片轮。

声明：

void	spec_set_filter_status(int id, int index, bool automatic);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

automatic : 是否自动选择滤光片轮的标志位。可能值及其意义：

true: 根据波长自动选择滤光片轮。

false: 取消根据波长自动选择滤光片轮。

返回值：

无返回值。

- spec_get_filter_status

描述：

获取滤光片轮的切换方式。

声明：

void	spec_get_filter_status(int id, int index, bool * automatic);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

automatic : 滤光片轮的选择方式。可能值及其意义：

true: 根据波长自动选择滤光片轮。

false: 手动选择滤光片轮。

返回值：

无返回值。

- spec_set_filter

描述：

手动切换滤光片轮位置。

声明：

bool	spec_set_filter(int id, int index, int which);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

which: 滤光片轮的序号，范围为1~6。

返回值：

表示是否成功手动选择滤光片轮。可能值及其意义：

true: 成功手动选择滤光片轮。

false: 或者滤光片轮序号超出范围。

- spec_get_filter

描述：

读取当前滤光片轮的位置。

声明：

bool	spec_get_filter(int id, int index, int * which);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

which: 滤光片轮的序号，范围为1~6。

返回值：

表示是否成功读取选择的滤光片轮的序号。可能值及其意义：

true: 成功读取选择的滤光片轮的序号。

false: 读取失败。

- spec_set_filter_home

描述：

将单色仪的滤光片轮重新定位，使其回到机械零点。

声明：

bool	spec_set_filter_home(int id, int index);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

返回值：

表示是否成功将单色仪的滤光片轮重新定位到机械零点。可能值及其意义：

true: 成功将单色仪的滤光片轮重新定位到机械零点。

false: 设置失败。

- spec_set_filter_model

描述：

设置滤光片轮型号。

声明：

bool	spec_set_filter_model(int id, const char * model);

参数：

id : 单色仪的ID。

model : 滤光片轮型号。可能值为SD和SR-SD。

返回值：

表示是否成功设置滤光片轮型号。可能值及其意义：

true: 成功设置滤光片轮型号。

false: 设置失败。

- spec_get_filter_model

描述：

读取滤光片轮型号。

声明：

bool	spec_get_filter_model(int id, char * model);

参数：

id : 单色仪的ID。

model : 滤光片轮型号。可能值为SD和SR-SD。

返回值：

表示是否成功读取滤光片轮型号。可能值及其意义：

true: 成功读取滤光片轮型号。

false: 读取失败。

- spec_set_filter_limit

描述：

设置滤光片有效波长起始位置。

声明：

bool	spec_set_filter_limit(int id, int grating, short which, double val);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 单色仪的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

which: 滤光片轮的序号，范围为1~6。

val : 滤光片有效波长起始位置。

返回值：

表示是否成功设置滤光片有效波长起始位置。可能值及其意义：

true: 成功设置滤光片有效波长起始位置。

false: 单色仪ID、光栅号和滤光片轮序号至少一个有误，设置失败。

- spec_get_filter_limit

描述：

读取滤光片有效波长起始位置。

声明：

bool	spec_get_filter_limit(int id, int grating, short which, double * val);

参数：

id : 单色仪的ID。

grating : 单色仪的光栅号，范围为1~仪器光栅数。

which: 滤光片轮的序号，范围为1~6。

val : 滤光片有效波长起始位置。

返回值：

表示是否成功读取滤光片有效波长起始位置。可能值及其意义：

true: 成功读取滤光片有效波长起始位置。

false: 单色仪ID、光栅号和滤光片轮序号至少一个有误，读取失败。

- spec_set_exit_port

描述：

设置出口位置。

声明：

bool	spec_set_exit_port(int id, bool front);

参数：

id : 单色仪的ID。

front : 出口位置标识符。可能值及其意义：

true: 表示直出口。

false: 表示侧出口。

返回值：

表示是否成功设置出口位置。可能值及其意义：

true: 成功设置出口位置。

false: 设置失败。

- spec_get_exit_port

描述：

读取出口位置。

声明：

bool	spec_get_exit_port(int id, bool * front);

参数：

id : 单色仪的ID。

front : 出口位置标识符。可能值及其意义：

true: 表示直出口。

false: 表示侧出口。

返回值：

表示是否成功读取出口位置。可能值及其意义：

true: 成功读取出口位置。

false: 读取失败。

- spec_set_side_exit_pos

描述：

设置侧出口位置电机步数。

声明：

bool	spec_set_side_exit_pos(int id, int step);

参数：

id : 单色仪的ID。

step : 侧出口位置电机步数，范围为 -3200~0。

返回值：

表示是否成功设置侧出口位置电机步数。可能值及其意义：

true: 成功设置侧出口位置电机步数。

false: 设置失败。

- spec_get_side_exit_pos

描述：

读取侧出口位置电机步数。

声明：

bool	spec_get_side_exit_pos(int id, int * step);

参数：

id : 单色仪的ID。

step : 侧出口位置电机步数，范围为 -3200~0。

返回值：

表示是否成功读取侧出口位置电机步数。可能值及其意义：

true: 成功读取侧出口位置电机步数。

false: 读取失败。

- spec_set_entrance_port

描述：

设置入口位置。

声明：

bool	spec_set_entrance_port (int id, bool front);

参数：

id : 单色仪的ID。

front : 入口位置标识符。可能值及其意义：

true: 表示直入口。

false: 表示侧入口。

返回值：

表示是否成功设置入口位置。可能值及其意义：

true: 成功设置入口位置。

false: 设置失败。

- spec_get_entrance_port

描述：

读取入口位置。

声明：

bool	spec_get_entrance_port(int id, bool * front);

参数：

id : 单色仪的ID。

front : 入口位置标识符。可能值及其意义：

true: 表示直入口。

false: 表示侧入口。

返回值：

表示是否成功读取入口位置。可能值及其意义：

true: 成功读取入口位置。

false: 读取失败。

- spec_set_side_entrance_pos

描述：

设置侧入口位置电机步数。

声明：

bool	spec_set_side_entrance_pos(int id, int step);

参数：

id : 单色仪的ID。

step : 侧入口位置电机步数，范围为 -3200~0。

返回值：

表示是否成功设置侧入口位置电机步数。可能值及其意义：

true: 成功设置侧入口位置电机步数。

false: 设置失败。

- spec_get_side_entrance_pos

描述：

读取侧入口位置电机步数。

声明：

bool	spec_get_side_entrance_pos(int id, int * step);

参数：

id : 单色仪的ID。

step : 侧入口位置电机步数，范围为 -3200~0。

返回值：

表示是否成功读取侧入口位置电机步数。可能值及其意义：

true: 成功读取侧入口位置电机步数。

false: 读取失败。

- spec_set_slit_factor

描述：

设置自动狭缝带宽计算系数（系数与设备型号及刻线数有关，默认2.3）。

- spec_get_slit_factor

描述：

读取自动狭缝带宽计算系数（系数与设备型号及刻线数有关，默认2.3）。

- spec_set_slit_width

描述：

设置指定的自动狭缝宽度。

声明：

bool	spec_set_slit_width(int id, int index, int um);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

um : 狭缝宽度。单位为um。最小开启步距为 10um。

返回值：

表示是否成功设置指定的自动狭缝宽度。可能值及其意义：

true: 成功设置指定的自动狭缝宽度。

false: 或者自动狭缝号超出范围，或者设置的狭缝宽度的数值不是10的正整数倍，导致设置自动狭缝宽度失败。

- spec_get_slit_width

描述：

读取指定的自动狭缝宽度。

声明：

bool	spec_get_slit_width(int id, int index, int * um);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

um : 狭缝宽度。单位为um。

返回值：

表示是否成功读取指定的自动狭缝宽度。可能值及其意义：

true: 成功读取指定的自动狭缝宽度。

false: 或者自动狭缝号超出范围，读取失败。

- spec_set_slit_bandpass

描述：

设置指定的自动狭缝带宽。

声明：

bool	spec_set_slit_bandpass(int id, int index, float nm);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

nm : 狭缝带宽。单位为nm。

返回值：

表示是否成功设置指定的自动狭缝带宽。可能值及其意义：

true: 成功设置指定的自动狭缝带宽。

false: 或者自动狭缝号超出范围，设置自动狭缝带宽失败。

- spec_get_slit_bandpass

描述：

读取指定的自动狭缝带宽。

声明：

bool	spec_get_slit_bandpass(int id, int index, float * nm);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

nm : 狭缝带宽。单位为nm。

返回值：

表示是否成功读取指定自动狭缝带宽。可能值及其意义：

true: 成功读取指定自动狭缝带宽。

false: 或者自动狭缝号超出范围，读取失败。

- spec_set_slit_zero_pos

描述：

设置指定的自动狭缝零点位置。

声明：

bool	spec_set_slit_zero_pos(int id, int index, int um);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

nm : 狭缝零点位置。单位为um，范围为 -100~100 um。

返回值：

表示是否成功设置指定的自动狭缝零点位置。可能值及其意义：

true: 成功设置指定的自动狭缝零点位置。

false: 或者自动狭缝号超出范围，设置失败。

- spec_get_slit_zero_pos

描述：

读取指定的自动狭缝零点位置。

声明：

bool	spec_get_slit_zero_pos(int id, int index, int * um);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

um : 狭缝零点位置。单位为um，范围为 -100~100 um。

返回值：

表示是否成功读取指定的自动狭缝零点位置。可能值及其意义：

true: 成功读取指定的自动狭缝零点位置。

false: 或者自动狭缝号超出范围，读取失败。

- spec_set_slit_home

描述：

自动狭缝定位，回到机械零点。

声明：

bool	spec_set_slit_home(int id, int index);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝位置序号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

返回值：

表示是否成功完成自动狭缝定位。可能值及其意义：

true: 成功完成自动狭缝定位。

false: 或者自动狭缝位置序号超出范围，定位失败。

- spec_set_slit_model

描述：

设置自动狭缝型号。

声明：

bool	spec_set_slit_model(int id, int index, char * model);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝位置序号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

model : 自动狭缝型号。可能值为SLIT/SLIT-I24/SR-SLIT。

返回值：

表示是否成功设置自动狭缝型号。可能值及其意义：

true: 成功设置自动狭缝型号。

false: 设置失败。

- spec_get_slit_model

描述：

读取自动狭缝型号。

声明：

bool	spec_get_slit_model(int id, int index, char * model);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 自动狭缝位置序号。参数可能值及其意义

0–侧入  1–侧出  2–直出  3 -直入

model : 自动狭缝型号。可能值为SLIT/SLIT-I24/SR-SLIT。

返回值：

表示是否成功读取自动狭缝型号。可能值及其意义：

true: 成功读取自动狭缝型号。

false: 读取失败。

- spec_set_motor_steps

描述：

设置步进电机绝对移动步数。

声明：

bool	spec_set_motor_steps(int id, int index, long steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，范围为 3~9。

steps : 移动步数。

返回值：

表示是否成功设置步进电机绝对移动步数。可能值及其意义：

true: 成功设置步进电机绝对移动步数。

false: 设置失败。

- spec_get_motor_steps

描述：

读取步进电机绝对移动步数。

声明：

bool	spec_get_motor_steps(int id, int index, long * steps);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号。

steps : 移动步数。

返回值：

表示是否成功读取步进电机绝对移动步数。可能值及其意义：

true: 成功读取步进电机绝对移动步数。

false: 读取失败。

- spec_set_motor_home

描述：

将步进电机重新定位，使其回到机械零点。

声明：

bool	spec_set_motor_home(int id, int index);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号。

返回值：

表示是否成功将步进电机重新定位，使其回到机械零点。可能值及其意义：

true: 成功将步进电机重新定位，使其回到机械零点。

false: 重新定位失败。

- spec_set_motor_speed

描述：

设置步进电机移动速度。

声明：

bool	spec_set_motor_speed(int id, int index, int speed);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，范围为 3~13。

speed : 步进电机移动速度，范围为10~2000 PPS。谱仪不对此参数进行保存。

返回值：

表示是否成功设置步进电机移动速度。可能值及其意义：

true: 成功设置步进电机移动速度。

false: 设置电机移动速度失败。

- spec_get_motor_speed

描述：

读取步进电机移动速度。

声明：

bool	spec_get_motor_speed(int id, int index, int * speed);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，3~13。

speed : 步进电机移动速度，范围为10~2000 PPS。谱仪不对此参数进行保存。

返回值：

表示是否成功读取步进电机移动速度。可能值及其意义：

true: 成功读取步进电机移动速度。

false: 读取电机移动速度失败。

- spec_set_motor_home_dir

描述：

设置步进电机定位方向。

声明：

bool	spec_set_motor_home_dir(int id, int index, int dir);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，范围为 3~13。

dir : 步进电机定位方向。可能值及其意义：

1: 电机往正方向运转去执行定位动作。

0: 电机往反方向运转去执行定位动作。

返回值：

表示是否成功设置步进电机定位方向。可能值及其意义：

true: 成功设置步进电机定位方向。

false: 设置步进电机定位方向失败。

- spec_get_motor_home_dir

描述：

读取步进电机定位方向。

声明：

bool	spec_get_motor_home_dir(int id, int index, int * dir);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号,3~13。

dir : 步进电机定位方向。可能值及其意义：

1: 电机往正方向运转去执行定位动作。

0: 电机往反方向运转去执行定位动作。

返回值：

表示是否成功读取步进电机定位方向。可能值及其意义：

true: 成功读取步进电机定位方向。

false: 读取步进电机定位方向失败。

- spec_set_motor_total_steps

描述：

设置步进电机总步数。

声明：

bool	spec_set_motor_total_steps(int id, int index, long total);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，范围为2~13。

total : 步进电机总步数，范围为0~2147483647。

返回值：

表示是否成功设置步进电机总步数。可能值及其意义：

true: 成功设置步进电机总步数。

false: 设置步进电机总步数失败。

- spec_get_motor_total_steps

描述：

读取步进电机总步数。

声明：

bool	spec_get_motor_total_steps(int id, int index, long * total);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 步进电机的序号，范围为2~13。

total : 步进电机总步数。

返回值：

表示是否成功读取步进电机总步数。可能值及其意义：

true: 成功读取步进电机总步数。

false: 读取步进电机总步数失败。

- spec_set_shutter_status

描述：

设置快门开关。

声明：

bool	spec_set_shutter_status(int id, int port, bool status);

参数：

id : 单色仪的ID。

port : 快门安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			1: 直入。

2: 侧出。			3: 直出。

status : 快门状态。可能值及其意义：

true: 开。			false: 关。

返回值：

表示是否成功设置快门开关。可能值及其意义：

true: 成功设置快门开关。

false: 或者快门入口类型有误，设置快门开关失败。

- spec_get_shutter_status

描述：

读取快门开关状态。

声明：

bool	spec_get_shutter_status(int id, int port, bool * status);

参数：

id : 单色仪的ID。

port : 快门安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			1: 直入。

2: 侧出。			3: 直出。

status : 快门状态。可能值及其意义：

true: 开。			false: 关。

返回值：

表示是否成功读取快门开关状态。可能值及其意义：

true: 成功读取快门开关。

false: 或者快门入口类型有误，读取快门开关状态失败。

- spec_is_setup_filter

描述：

查询是否已安装滤光片轮。

声明：

bool	spec_is_setup_filter(int id, int index, bool * setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

setup : 滤光片轮的安装状态。可能值及其意义：

true: 已安装。			false: 未安装。

返回值：

表示是否成功查询到滤光片轮安装状态。可能值及其意义：

true: 成功查询到滤光片轮安装状态。

false: 查询失败。

- spec_setup_filter

描述：

设置是否安装滤光片轮，仅支持侧入安装。

声明：

bool	spec_setup_filter(int id, int index, bool setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index: 0-外置滤光片轮, 1-内置滤光片轮。

setup : 滤光片轮的安装选项。可能值及其意义：

true: 确认安装。			false: 取消安装。

返回值：

表示是否成功设置滤光片轮的安装选项。可能值及其意义：

true: 成功设置滤光片轮的安装选项。

false: 设置失败。

- spec_is_setup_mirror

描述：

查询是否已安装摆镜。

声明：

bool	spec_is_setup_mirror(int id, int index, bool * setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 摆镜的安装位置。可能值及其意义：

0: 出口。			    1: 入口。

setup : 摆镜的安装状态。可能值及其意义：

true: 已安装。			false: 未安装。

返回值：

表示是否成功查询到摆镜安装状态。可能值及其意义：

true: 成功查询到摆镜安装状态。

false: 查询失败。

- spec_setup_mirror

描述：

设置是否安装摆镜。

声明：

bool	spec_setup_mirror(int id, int index, bool setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 摆镜的安装位置。可能值及其意义：

0: 出口。			    1: 入口。

setup : 摆镜的安装选项。可能值及其意义：

true: 确认安装。		false: 取消安装。

返回值：

表示是否成功设置摆镜安装选项。可能值及其意义：

true: 成功设置摆镜安装选项。

false: 设置失败。

- spec_is_setup_slit

描述：

查询是否已安装狭缝。

声明：

bool	spec_is_setup_slit(int id, int index, bool * setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 狭缝的安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			    1: 侧出。

2: 直出。			    3: 直入。

setup : 狭缝的安装状态。可能值及其意义：

true: 已安装。			false: 未安装。

返回值：

表示是否成功查询到狭缝安装状态。可能值及其意义：

true: 成功查询到狭缝安装状态。

false: 查询失败。

- spec_setup_slit

描述：

设置是否安装狭缝。

声明：

bool	spec_setup_slit(int id, int index, bool setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 狭缝的安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			    1: 侧出。

2: 直出。			    3: 直入。

setup : 狭缝的安装选项。可能值及其意义：

true: 确认安装。		false: 取消安装。

返回值：

表示是否成功设置狭缝安装选项。可能值及其意义：

true: 成功设置狭缝安装选项。

false: 设置失败。

- spec_is_setup_shutter

描述：

查询是否已安装快门。

声明：

bool	spec_is_setup_shutter(int id, int index, bool * setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 快门的安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			    1: 直入。

2: 侧出。			    3: 直出。

setup : 快门的安装状态。可能值及其意义：

true: 已安装。			false: 未安装。

返回值：

表示是否成功查询到快门安装状态。可能值及其意义：

true: 成功查询到快门安装状态。

false: 查询失败。

- spec_setup_shutter

描述：

设置是否安装快门。

声明：

bool	spec_setup_shutter(int id, int index, bool setup);

参数：

id : 单色仪的ID。

index : 快门的安装位置。可能值及其意义：

0: 侧入。			    1: 直入。

2: 侧出。			    3: 直出。

setup : 快门的安装选项。可能值及其意义：

true: 确认安装。		false: 取消安装。

返回值：

表示是否成功设置快门安装选项。可能值及其意义：

true: 成功设置快门安装选项。

false: 设置失败。

- spec_set_correct_params

描述：#设备版本号不同，参数类型存在差异，具体使用方式请参考demo.#

设置光栅校正系数。

声明：

bool	spec_set_correct_params(int id, int turret, int grating, int code, void * param);

参数：

id : 单色仪的ID。

turret : 塔台序号1~3

grating : 光栅序号，范围为1~3。

code : 校正系数标识符，范围为0~16。可能值及其意义：

Value					 V3.4及以上 V3.4以下

0: 谱仪焦距				float		   float

1: 谱仪内置角				float		   float

2: 焦面倾斜角				float		   float

3: 光栅校正系数1			double	   float

4: 光栅校正系数2 			double	   float

5: 光栅校正系数3 			double	   float

6: 光栅校正系数4 			double	   float

7: 光栅校正系数5 			double	   float

8: 余弦校正系数——振幅	double	   float

9: 余弦校正系数——相位	double	   float

10: 余弦校正系数——频率	double	   float

11: 光栅起始电机步数		int		   int

12: 光栅偏置电机步数		short	   int

13: 光栅刻线				double	   float

14: 光栅闪耀波长			double	   -

15: 直入直出偏置			short	   short

16: 直入侧出偏置			short	   short

17: 侧入直出偏置			short	   short

18: 侧入侧出偏置			short	   short

param : 校正系数。

返回值：

表示是否成功设置光栅校正系数。可能值及其意义：

true: 成功设置光栅校正系数。

false: 单色仪ID、光栅号或校正系数标识符至少一个有误，设置失败。

- spec_get_correct_params

描述：#设备版本号不同，参数类型存在差异，具体使用方式请参考demo.#

读取光栅校正系数。

声明：

bool	spec_get_correct_params(int id, int turret, int grating, int code, void * param);

参数：

id : 单色仪的ID。

turret: 塔台序号，范围为1~3。

grating : 光栅序号，范围为1~3。

code : 校正系数标识符，范围为0~16。可能值及其意义：

Value					 V3.4及以上 V3.4以下

0: 谱仪焦距				float		   float

1: 谱仪内置角				float		   float

2: 焦面倾斜角				float		   float

3: 光栅校正系数1			double	   float

4: 光栅校正系数2 			double	   float

5: 光栅校正系数3 			double	   float

6: 光栅校正系数4 			double	   float

7: 光栅校正系数5 			double	   float

8: 余弦校正系数——振幅	double	   float

9: 余弦校正系数——相位	double	   float

10: 余弦校正系数——频率	double	   float

11: 光栅起始电机步数		int		   int

12: 光栅偏置电机步数		short	   int

13: 光栅刻线				double	   float

14: 光栅闪耀波长			double	   -

15: 直入直出偏置			short	   short

16: 直入侧出偏置			short	   short

17: 侧入直出偏置			short	   short

18: 侧入侧出偏置			short	   short

param : 校正系数。

返回值：

表示是否成功读取光栅校正系数。可能值及其意义：

true: 成功读取光栅校正系数。

false: 单色仪ID、光栅号或校正系数标识符至少一个有误，读取失败。

- spec_wave_to_step

描述：

将波长转换成电机步数。

声明：

float	spec_wave_to_step(int id, float wave);

参数：

id : 单色仪的ID。

wave : 波长。单位为nm。

返回值：

表示将波长转换得到的步数值。可能值及其意义：

0: 单色仪ID有误或读取校正系数失败，波长转波数失败。

- spec_pixels_to_waves

描述：

将像素转换成波长。

声明：

bool	spec_pixels_to_waves(int id, int turret, int grating, float center_wave,

float width, int count, int bin, float * result);

参数：

id : 单色仪的ID。

turret:塔台号，1-3

grating:光栅号，1 - spec_get_grating_count

center_wave : 中心波长, 单位为nm。

width : 像元宽度, 单位为um。

count : 像元总数。

bin : 水平方向binning倍数，默认1即可。

result : 将像素转换得到的波长值。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败，未导入参数。

- spec_set_init_peripherals

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

设置上电时需要初始化的外设

声明：

bool	spec_set_init_peripherals(int id, unsigned short peripherals);

参数：

id : 单色仪的ID。

peripherals: 外设代码，可能值及其意义，可组合。

0x0001 滤光片轮

0x0002 出口摆镜

0x0004 侧入自动狭缝

0x0008 侧出自动狭缝

0x0010 直出自动狭缝

0x0020 直入自动狭缝

0x0040 入口摆镜

0x0080 内置滤光片轮(9号电机)

0x0100 快门1

0x0200 快门2

0x0400 聚焦镜, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x0800 保留, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x1000 侧入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x2000 直入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_init_peripherals

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取上电时需要初始化的外设

声明：

bool	spec_get_init_peripherals(int id, unsigned short * peripherals);

参数：

id : 单色仪的ID。

peripherals: 外设代码，可能值及其意义，可组合。

0x0001 滤光片轮

0x0002 出口摆镜

0x0004 侧入自动狭缝

0x0008 侧出自动狭缝

0x0010 直出自动狭缝

0x0020 直入自动狭缝

0x0040 入口摆镜

0x0080 内置滤光片轮(9号电机)

0x0100 快门1

0x0200 快门2

0x0400 聚焦镜, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x0800 保留, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x1000 侧入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x2000 直入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_peripherals_init_pos

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取上电时外设初始化位置。

声明：

bool	spec_set_peripherals_init_pos(int id, unsigned short peripheral, unsigned char pos);

参数：

id : 单色仪的ID。

peripherals: 外设代码，不可组合。

0x0001 滤光片轮

0x0002 出口摆镜

0x0004 侧入自动狭缝

0x0008 侧出自动狭缝

0x0010 直出自动狭缝

0x0020 直入自动狭缝

0x0040 入口摆镜

0x0080 内置滤光片轮(9号电机)

0x0100 快门1

0x0200 快门2

0x0400 聚焦镜, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x0800 保留, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x1000 侧入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x2000 直入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

Pos: 0 - 归零位置，1 - 上次关机时位置

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_peripherals_init_pos

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取上电时外设初始化位置。

声明：

bool	spec_get_peripherals_init_pos(int id, unsigned short peripheral, unsigned char * pos);

参数：

id : 单色仪的ID。

peripherals: 外设代码，不可组合。

0x0001 滤光片轮

0x0002 出口摆镜

0x0004 侧入自动狭缝

0x0008 侧出自动狭缝

0x0010 直出自动狭缝

0x0020 直入自动狭缝

0x0040 入口摆镜

0x0080 内置滤光片轮(9号电机)

0x0100 快门1

0x0200 快门2

0x0400 聚焦镜, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x0800 保留, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x1000 侧入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

0x2000 直入口光阑, 仅支持HiperS系列型谱仪

Pos: 可能值及其意义，0 - 归零位置，1 - 上次关机时位置

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_trig_out_interval

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

单色仪在绝对移动(波长)过程中，间隔一定电机步数，向外发送一次脉冲，不需要反馈。

声明：

bool	spec_set_trig_out_interval(int id, unsigned short steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

steps : 向外发送脉冲的间隔电机步长，有效范围0-65535。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_trig_out_interval

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取单色仪在移动过程中，向外发送脉冲的间隔电机步长。

声明：

bool	spec_get_trig_out_interval(int id, unsigned short * steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

steps : 向外发送脉冲的间隔电机步长。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_trig_mode

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

开始或停止外触发模式。

声明：

bool	spec_set_trig_mode(int id, bool start);

参数：

id :  单色仪的ID。

start : 外触发状态，可能值及其意义：

true：开始。

false：停止。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_trig_in_interval

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

设置外触模式下，每接到一个脉冲信号移动的波长距离。

声明：

bool	spec_set_trig_in_interval(int id, float nm);

参数：

id :  单色仪的ID。

nm: 移动波长，单位nm。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_trig_in_interval

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取外触模式下，每接到一个脉冲信号移动的波长距离。

声明：

bool	spec_get_trig_in_interval(int id, float * nm);

参数：

id :  单色仪的ID。

nm: 移动波长，单位nm。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_range_move

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

设置单色仪范围移动，每移动设置间隔，向外发送一个脉冲信号。

声明：

bool	spec_range_move(int id, float from_nm, float to_nm, float step_nm,int nm_s);

参数：

id :  单色仪的ID。

from_nm: 移动起始波长，单位nm。

to_nm: 移动波长间隔，单位nm。

step_nm: 移动终止波长，单位nm。

nm_s: 移动速度，单位nm/s，小于等于spec_get_move_speed读取的速度值.

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败

- spec_range_move2

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

设置单色仪范围移动，每移动设置间隔后，等待设置延迟(毫秒)，再向外发送一个脉冲信号。

声明：

bool	spec_range_move2(int id, float from_nm, float to_nm, float step_nm, int delay_ms);

参数：

id :  单色仪的ID。

from_nm: 移动起始波长，单位nm。

to_nm: 移动波长间隔，单位nm。

step_nm: 移动终止波长，单位nm。

delay_ms: 单步移动完成后，延迟时间，单位ms

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败

- spec_set_ccd_mode

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

设置谱仪当前搭配使用的数采为CCD。

声明：

bool	spec_set_ccd_mode(int id, bool ccd_mode);

参数：

id :  单色仪的ID。

ccd_mode: 是否为搭配ccd使用模式。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

备注：在固件版本号3.4之前版本，CCD模式下的当前光栅位置中心波长记录在电脑内存中，软件重新启动之后，无法读取当前光栅位置的CCD模式中心波长；在固件版本号3.4及以上版本，CCD模式下的当前光栅位置的中心波长记录在光谱仪底层，可以实时读取当前光栅位置的CCD模式中心波长。

- spec_get_ccd_mode

描述：

读取谱仪当前搭配使用的数采是否为CCD。

声明：

bool	spec_get_ccd_mode(int id);

参数：

id :  单色仪的ID

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 搭配ccd使用模式

false: 常规模式

- spec_init_spectral_splice

描述：

初始化接谱参数，计算出接谱需要的中心波长。

声明：

bool	spec_init_spectral_splice(int id, float pixel_width, int pixel_count, int bin_x, float from, float to,  float ref, int edge,float op,float* center_waves, int* waves_count);

参数：

[IN] id :  单色仪的ID

[IN] pixel_width: 像元宽度，um

[IN] pixel_count: 像元总数

[IN] bin_x: 水平方向binning倍数, 默认1即可.

[IN] from: 接谱起始波长范围

[IN] to: 接谱结束波长范围

[IN] ref: 参考波长, 默认500 nm

[IN] edge: 边缘像素, 默认50

[IN] op: 谱线数据覆盖率,  范围0.1 - 0.5

[OUT] center_waves: 中心波长缓冲区，使用前初始化，大小为to - from即可

[OUT] waves_count: 中心波长个数

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_spectral_splice

描述：

开始接谱扫描，调用前请初始化参数。

声明：

bool	spec_spectral_splice(int id, float* x1, float* y1, int size1,float* x2, float* y2, int size2, float* x3, float* y3, int* size3);

参数：

[IN] id : 单色仪的ID

[IN] x1: 接谱前的波长数据

[IN] y1: 接谱前的强度数据

[IN] size1: 接谱前的波长/强度数据的长度

[IN] x2: 待拼接的波长数据

[IN] y2: 待拼接的强度数据

[IN] size2: 待拼接的波长/强度数据的长度

[OUT] x3: 拼接后的波长数据，使用前需初始化，大小为size1+size2即可

[OUT] y3: 拼接后的强度数据，使用前需初始化，大小为size1+size2即可

[OUT] size3: 拼接后的波长/强度数据的实际长度

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_user_data

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

向EEPROM中写入用户自定义数据，有效内存8190 kb。

声明：

bool	spec_set_user_data(int id, short offset, const unsigned char * data, short len);

参数：

id :  单色仪的ID。

offset: 内存偏移位置。

data: 自定义数据。

len: 自定义数据长度。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_user_data

描述：#固件版本号3.4及以上可用#

读取EEPROM中用户写入的自定义数据，有效内存8190 kb。

声明：

bool	spec_get_user_data(int id, short offset, unsigned char * data, short len);

参数：

id :  单色仪的ID。

offset: 内存偏移位置。

data: 读出数据缓存区。

len: 读出数据缓存区大小。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_diaphragm

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

切换光阑位置。

声明：

bool	spec_set_diaphragm(int id, int which, int where);

参数：

id :  单色仪的ID。

which: 入口位置，0-侧入，1-直入。

where: 光阑位置，范围：0~10，0为复位。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_diaphragm

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

读取光阑位置。

声明：

bool	spec_get_diaphragm(int id, int which, int* where);

参数：

id :  单色仪的ID。

which: 入口位置，0-侧入，1-直入。

where: 光阑位置。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_diaphragm_steps

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

设置光阑指定位置的电机步数。

声明：

bool	spec_set_diaphragm_steps(int id, int which, int where, long steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

which: 入口位置，0-侧入，1-直入。

where: 光阑位置，范围：1~10，0为复位，不支持设置。

steps: 电机步数。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_diaphragm_steps

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

读取光阑指定位置的电机步数。

声明：

bool	spec_get_diaphragm_steps(int id, int which, int where, long* steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

which: 入口位置，0-侧入，1-直入。

where: 光阑位置，范围：1~10。

steps: 当前位置电机步数。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_focus_mirror

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

切换聚焦镜位置。

声明：

bool	spec_set_focus_mirror(int id, int where);

参数：

id :  单色仪的ID。

where: 聚焦镜位置，范围：0~12，0为复位。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_focus_mirror

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

读取聚焦镜位置。

声明：

bool	spec_get_focus_mirror(int id, int* where);

参数：

id :  单色仪的ID。

where: 聚焦镜位置。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_set_focus_mirror_steps

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

设置聚焦镜指定位置的电机步数。

声明：

bool	spec_set_focus_mirror_steps(int id, int where, long steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

where: 聚焦镜位置，范围：1~12，0为复位，不支持设置。

steps: 电机步数。

返回值：

表示是否成功设置。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

- spec_get_focus_mirror_steps

描述：#仅HiperS系列型号谱仪可用#

读取聚焦镜指定位置的电机步数。

声明：

bool	spec_get_focus_mirror_steps(int id, int where, long* steps);

参数：

id :  单色仪的ID。

where: 聚焦镜位置，范围：1~12。

steps: 当前位置电机步数。

返回值：

表示是否成功读取。可能值及其意义：

true: 成功。

false: 失败。

电机信息

- 2号电机：滤光片轮控制电机

- 3号电机：双出口控制电机

- 4号电机：自动狭缝1控制电机（侧入口自动狭缝）

- 5号电机：自动狭缝2控制电机（侧出口自动狭缝）

- 6号电机：自动狭缝3控制电机（直出口自动狭缝）

- 7号电机：自动狭缝4控制电机（直入口自动狭缝）

- 8号电机：双入口控制电机

- 9号电机：内部滤光片轮

- 10（驱动板1）号电机：聚焦镜(HiperS系列型光谱仪)

- 12（驱动板3）号电机：侧入光阑(HiperS系列型光谱仪)

- 13（驱动板4）号电机：直入光阑(HiperS系列型光谱仪)

错误信息

E00：这一信息表示单色仪与控制程序之间的通讯联络未建立，在此情况下，请发联络指令“Hello”。

E01：通讯错误，发送了非法的控制命令或通讯超时。

E02：EEPROM错误或仪器还没有设置参数，在这一状态下，单色仪只接收参数设置命令。

E03：光栅参数设置错误，或未设置。

E04：滤光片轮参数输入错误。

E05：启用滤光片轮命令，但实际上没有安装设备或设备故障。

E06：除光栅参数以外参数设置超出范围。(如系统参数未设置错误。)

E07：步进电机3~9在未执行定位动作之前，发出了查询位置及移动命令；或执行归零动作，但定位开关故障。

E08：速度设置超出最大运转速度范围。

E09：启动双出口，双入口切换命令，但实际上没有安装设备或设备故障。

E10：光栅台粗定位开关异常。

E11：光栅台精定位开关异常。

E12：启用自动狭缝命令，但实际上没有安装设备或设备故障。

E13：连接意外断开(通信断开连接, 出现该错误后再次调用任何功能，都回复E00错误信息)。

注:当连接完成后，若函数调用返回失败，并且spec_get_error读取到的错误信息包含”E13”或”E00”, 则表示硬件连接异常；

当USB失联时，DLL将自动重新连接光谱仪USB，当DLL重新连接USB超时1分钟没有成功，将停止连接，此时可能USB或者光谱仪存在问题。

硬件重新连接后，从设备管理器识别至DLL自动连接，需要3~5秒。